ICS 13.060

Z 16

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3632—2019

渔业用水中多西环素、四环素、土霉素、金霉素残留量的测定　高效液相色谱法

Determination of doxycycline, tetracycline, oxytetracycline, chlortetracycline，residues in fishery water by high performance liquid chromatography (HPLC)

2019 - 07 - 23发布

2019 - 08 - 23实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 原理	1

4 试剂与配制	1

5 仪器和设备	2

6 试样的测定	2

6.1 样品的制备	2

6.2 样品的提取净化	2

6.3 标准曲线的制备	2

6.4 测定	2

7 计算	3

8 检测限	3

9 回收率	3

10 精密度	4

附　录　A （资料性附录） 色谱图	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由山东省海洋与渔业厅提出并监督实施。

本标准由山东省渔业标准化技术委员会(鲁TC 03)归口。

本标准起草单位：济宁市渔业监测站。

本标准主要起草人：史艳伟、孟丽华、时彦民、刘方、吴广州、蒋帮铜、孟娟、邓晨曦、简康、时兵。

渔业用水中多西环素、四环素、土霉素、金霉素残留量的测定　
高效液相色谱法

- 范围

本标准规定了渔业用水中土霉素(Oxytetracycline)、四环素（Tetracycline）、金霉素(Chlortetracycline)、多西环素（Doxycycline，Vibramycin又名强力霉素、脱氧土霉素）残留量的测定原理、试剂与配制、仪器和设备、试样的测定、计算、检测限、回收率与精密度等。

本标准适用于渔业用水中土霉素、四环素、金霉素、多西环素残留量的测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

- 原理

水样经HLB固相萃取柱净化，高效液相色谱仪配紫外检测器测定，外标法定量。

- 试剂与配制

所用试剂除另有规定外，均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682一级水标准。

  - 甲醇：色谱纯。

  - 乙腈：色谱纯。

  - 磷酸：色谱纯。

  - 磷酸二氢钠。

  - 0.01 mol/L磷酸二氢钠溶液：称取磷酸二氢钠1.56 g，用950 mL水溶解，磷酸调pH至2.5，用水稀释并定容至1 000 mL，过0.45 μm水相滤膜备用。

  - 土霉素标准品：（CAS：2058-46-0）纯度≥96.0 %。

  - 四环素标准品：（CAS：64-75-5）纯度≥94.0 %。

  - 金霉素标准品：（CAS：64-72-2）纯度≥99.0 %。

  - 多西环素标准品：（CAS：24390-14-5）纯度≥98.0 %。

  - 土霉素、四环素、金霉素、多西环素标准储备液：分别准确称取土霉素标准品0.010 0 g，四环素标准品0.010 0 g，多西环素标准品0.010 0 g，金霉素标准品0.020 0 g，用甲醇溶解并定容至100 mL，制得土霉素、四环素、多西环素浓度分别为100 μg/mL，金霉素浓度为200 μg/mL的标准储备液，-18 ℃避光保存，有效期6个月。

  - 土霉素、四环素、金霉素、多西环素混合标准使用液：分别移取4.10中的标准储备液10.0 mL，定容至100 mL，制得土霉素、四环素、多西环素浓度为10 μg/mL，金霉素浓度为20 μg/mL的混合标准使用液，0 ℃～4 ℃避光保存，有效期2周。

- 仪器和设备

  - 液相色谱仪，配紫外检测器。

  - 氮吹仪。

  - 超声波清洗器。

  - 超纯水仪。

  - 涡旋混合器。

  - 分析天平：感量0.000 1 g。

  - HLB固相萃取柱：60 mg，3 mL，或性能相当者。

  - 抽滤装置。

- 试样的测定

  - 样品的制备

水样经0.45 μm滤膜过滤，备用。

  - 样品的提取净化

固相萃取小柱预先用3 mL甲醇、3 mL水活化，准确量取60 mL经过滤后的水样（6.1），转移至固相萃取柱中，控制流速不超过2 mL/min，用5 mL水淋洗小柱，抽干，用8 mL甲醇洗脱，收集洗脱液于10 mL具塞玻璃离心管中，于40 ℃下氮气吹干，残留物用1.0 mL流动相溶解定容，涡旋混合1 min，超声2 min，过0.45 μm滤膜，供液相色谱测定。

  - 标准曲线的制备

分别准确移取0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL、5.0 mL、10.0 mL混合标准使用液（4.11），用流动相定容至100 mL，制得一系列浓度的混合标准工作液，使其中土霉素、四环素、多西环素浓度系列为0.05、0.10、0.20、0.50、1.0 μg/mL；金霉素标准使用浓度系列为0.10、0.20、0.50、1.0、2.0 μg/mL。此标准使用液现配现用。以峰面积为纵坐标，对应的浓度为横坐标，绘制标准工作曲线。

  - 测定

    - 色谱参考条件

      - 色谱柱：XDB-C18柱，250 mm×4.6 mm（i.d.），5 μm；或者性能相当者。

      - 流动相：A：乙腈；B：0.01 mol/L磷酸二氢钠溶液（4.5）。

      - 流速：1.0 mL/min。

      - 进样量：50 μL。

      - 波长：350 nm。

      - 柱温：30 ℃。

      - 流动相梯度洗脱程序见表1。

- 流动相梯度洗脱程序

| 时间（min） | A（%） | B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 17.0 | 83.0 |
| 15 | 32.0 | 68.0 |
| 16 | 45.0 | 55.0 |
| 17 | 45.0 | 55.0 |
| 18 | 17.0 | 83.0 |
| 25 | 17.0 | 83.0 |

    - 液相色谱测定

在上述色谱条件下对标准工作液和样品溶液分别进行测定，土霉素、四环素、金霉素、多西环素保留时间分别为6.2 min、7.5 min、12.1 min、13.5 min。标准工作液和样品溶液中土霉素、四环素、金霉素、多西环素响应值均应在仪器检测线性范围内。液相色谱图参见附录A（图A.1、图A.2）。

    - 空白试验

除不加试样外，均按上述测定条件和步骤进行。液相色谱图参见附录A（图A.3）。

- 计算

试样中土霉素、四环素、金霉素、多西环素残留量按公式计算。计算结果需扣除空白值，结果保留3位有效数字。

(1)

式中：

X ——样品中各抗生素含量，单位为毫克每升（mg/L）；

C ——样品溶液中各抗生素含量，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V ——样品溶液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

V0 ——样品溶液量取体积，单位为毫升（mL）。

- 检测限

本方法土霉素、四环素、多西环素检出限为5 μg/L、定量限为10 μg/L；金霉素检出限为10 μg/L、定量限为20 μg/L。

- 回收率

土霉素、四环素、多西环素在添加浓度10 μg/L～50 μg/L时，回收率均为70 %～110 %；金霉素在添加浓度20 μg/L～100 μg/L时，回收率均为70 %～110 %。

- 精密度

本方法的批内相对标准偏差小于15 %，批间相对标准偏差小于15 %。

- （资料性附录）
色谱图

标准溶液色谱图见图A.1，水样加标样品色谱图见图A.2，空白水样色谱图见图A.3。

- 说明：

- 土霉素——浓度为0.5 μg/mL。

- 四环素——浓度为0.5 μg/mL。

- 多西环素——浓度为0.5 μg/mL。

- 金霉素——浓度为1.0 μg/mL。

  - 标准溶液色谱图

- 说明：

- 土霉素——添加量为0.01 μg/mL。

- 四环素——添加量为0.01 μg/mL。

- 多西环素——添加量为0.01 μg/mL。

- 金霉素——添加量为0.02 μg/mL。

  - 水样加标样品色谱图

  - 空白水样色谱图

_________________________________